Załącznik Nr 1 do SIWZ

PAKIET Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kardiomonitor -  1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………..

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |  |
| 4 | Minimum pięć różnych krzywych dynamicznych. |  |
| 5 | Monitor wyposażony w ekran dużych cyfr |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie krótkich trendów i odpowiadających im krzywych dynamicznych |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. |  |
| 8 | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi – co najmniej 100 |  |
| 9 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). |  |
| 10 | Pomiar EKG: Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Możliwość monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. końcówkowego i 5 końcówkowego, automatyczne wykrywanie 3 lub 5 końcówkowego kabla EKG Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja na ekranie zmian ST w postaci odcinków referencyjnych z nałożonymi bieżącymi odcinkami lub wykresów kołowych zmian odcinka ST. Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 22 kategorii zaburzeń rytmu Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |
| 11 | Pomiar oddechów (RESP): Impedencyjna metoda pomiaru. Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów/min Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s |  |
| 12 | Pomiar saturacji (SpO2): Zakres pomiaru saturacji: 1÷100% Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷250/min. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. |  |
| 13 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości pulsu zmierzonej wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. Tryb pomiaru: AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷360 minut); Ręczny. Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły (funkcja stazy) |  |
| 14 | Pomiar temperatury (TEMP) Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 15 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: Kabel EKG z gniazdami do 5 końcówek - 2 szt. Komplet 5 końcówek EKG Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP Mankiet średni dla dorosłych – 10 szt. , mankiet duży dla dorosłych – 3 szt. , mankiet mały dla dorosłych – 1 szt. Czujnik SpO2 na palec – 3 szt. Przewód połączeniowy do czujników SpO2 – 1 szt. Czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt. |  |
| 16 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i ekranu dotykowego |  |
| 17 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów (co najmniej 4 czasy zawieszenia do wyboru). Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 4 stopnie głośności) |  |
| 18 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 19 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |  |
| 20 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Akumulator wymienialny przez użytkownika, bez rozkręcania obudowy monitory, bez potrzeby wzywania serwisu |  |
| 21 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |
| 22 | Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 23 | Monitor wyposażony w wyjście sygnału VGA i gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |  |
| 24 | Dodatkowo: Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora (z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym bez konieczności odkręcania śruby mocującej) z koszykiem na akcesoria w ilości 2 szt. |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 26 | Szkolenie personelu |  |
| 27 | Przeglądy techniczne (serwisowanie). Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych. |  |
| 28 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kardiomonitor na podstawie jezdnej-  1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 4 kg |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |  |
| 4 | Minimum pięć różnych krzywych dynamicznych. |  |
| 5 | Monitor wyposażony w ekran dużych cyfr |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnej prezentacji na ekranie krótkich trendów i odpowiadających im krzywych dynamicznych |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. |  |
| 8 | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi – co najmniej 100 |  |
| 9 | Pomiar EKG: 1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. 2. Możliwość monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 końcówkowego i 5 końcówkowego, automatyczne wykrywanie 3 lub 5 końcówkowego kabla EKG 3. Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja na ekranie zmian ST w postaci odcinków referencyjnych z nałożonymi bieżącymi odcinkami lub wykresów kołowych zmian odcinka ST. 4. Analiza arytmii – wykrywanie 5. Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |
| 10 | Pomiar oddechów (RESP): 1. Impedencyjna metoda pomiaru. 2. Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów/min 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s |  |
| 11 | Pomiar saturacji (SpO2): 1. Zakres pomiaru saturacji: 1÷100% 2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷250/min. 3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. 4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. |  |
| 12 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). 1. Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości pulsu zmierzonej wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem. 2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. 3. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. 4. Tryb pomiaru: a) AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷360 minut); b) Ręczny. 5. Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły (funkcja stazy) |  |
| 13 | Pomiar temperatury (TEMP) 1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. 3. Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 14 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: 1. Kabel EKG z gniazdami do 5 końcówek - 2 szt. 2. Komplet 5 końcówek EKG-2 kpl. 3. Kabel EKG z gniazdami do 3 końcówek - 2 szt. 4. Komplet 3 końcówek EKG-2 kpl. 5. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP-2 szt. 6. Mankiet średni dla dorosłych – 5 szt. , mankiet duży dla dorosłych – 3 szt, mankiet mały dla dorosłych–3 szt. 7. Czujnik SpO2 na palec – 3 szt. 8. Czujnik SpO2 na ucho – 1 szt. 9. Przewód połączeniowy do czujników SpO2 – 2 szt. 10. Czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt. |  |
| 15 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków i ekranu dotykowego |  |
| 16 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów (co najmniej 4 czasy zawieszenia do wyboru). Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 4 stopnie głośności) |  |
| 17 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 18 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci |  |
| 19 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe umożliwiające pracę w sieci przewodowej z centralą monitorującą |  |
| 20 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru |  |
| 21 | Funkcja onformowania o alarmach pojawiających się na innych monitorach podłączonych do wspólnej sieci |  |
| 22 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |  |
| 23 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora nie krótszy niż 2 godziny. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Akumulator wymienialny przez użytkownika, bez rozkręcania obudowy monitory, bez potrzeby wzywania serwisu |  |
| 24 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci standard IEEE 802.3 (przewodowa) oraz możliwość rozbudowy o funkcję pracy w sieci bezprzewodowej (standard IEEE 802.11 b/g) |  |
| 25 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |
| 26 | Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 27 | Monitor wyposażony w wyjście sygnału VGA i gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. |  |
| 28 | Dodatkowo: Statyw na kółkach z półką do mocowania monitora (z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym bez konieczności odkręcania śruby mocującej) z koszykiem na akcesoria |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 30 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 31 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 32 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

PAKIET Nr 3 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kardiomonitor -  1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
|  | Kolorowy ekran SVGA, przekątna ekranu minimum 8” rozdzielczość przynajmniej 800x600, obsługa za pomocą przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. Prezentacja na ekranie min. 3 różnych krzywych pomiarowych. |  |
|  | Kardiomonitor kompatybilny z kardiomonitorami IntelliVue posiadanymi przez Zamawiającego. |  |
|  | Waga do 5 kg, uchwyt do przenoszenia wbudowany w monitor. |  |
|  | Możliwość wymiany i rozbudowy oprogramowania |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta w kardiomonitorze przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej przez 180 min. |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne, wszystkich monitorowanych parametrów, wyświetlane jednocześnie na ekranie |  |
|  | Co najmniej 20 niezależnych konfiguracji ekranu monitora, z możliwością łatwego ich przełączania, bez utraty danych pacjenta. Poszczególne konfiguracje programowane przez użytkownika, bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne, minimum 48 godzin. |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim. |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów, z możliwością zawieszenia czasowego / z wyborem czasu zawieszenia / lub na stałe; |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu |  |
|  | Automatyczne i ręczne ustawianie granic alarmowych nadzorowania, w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta; |  |
|  | POMIAR EKG. Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG. |  |
|  | Wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie – programowane przez użytkownika |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości rytmu serca min. 20-300 bpm |  |
|  | Akcesoria do pomiaru EKG. Odpowiedni kabel EKG umożliwiający monitorowanie min. 5 odprowadzeń – 1 kpl. na kardiomonitor |  |
|  | Analiza odcinka ST I QT we wszystkich 12-tu odprowadzeniach (w przypadku monitorowania 12-tu odprowadzeń) z prezentacją w czasie rzeczywistym (krzywe i wartości odcinka ST) Ciągłe graficzne przedstawienie zmian ST w czasie osobno dla odprowadzeń przedsercowych i kończynowych na ekranie podstawowym monitora w formie tabelarycznej i wykresu kołowego. Minimalny zakres pomiarowy od -15 do +15 mm. |  |
|  | Monitorowanie pacjenta ze stymulatorem serca. |  |
|  | Wieloodprowadzniowa analiza arytmi ( z min. 2 odprowadzeń z możliwością przełączenia na 1 odprowadzenie) z alarmami. Klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu wraz z alarmami w tym rozpoznawanie arytmii migotania przedsionków. |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
|  | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. Krótki czas powrotu linii bazowej EKG po defibrylacji (poniżej 2 sekund); |  |
|  | POMIAR RESPIRACJI metodą impedancji. Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie |  |
|  | Alarm bezdechu regulowany w zakresie od 10 do 40 sekund |  |
|  | POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ. Tryb pracy automatyczny (z programowanym interwałem) i ręczny (na żądanie.) |  |
|  | Odstęp w trybie automatycznym co najmniej od 1 do 720 minut |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej |  |
|  | W komplecie zestaw mankietów wielorazowych NIBP dla dorosłych w rozmiarze: mały, średni, duży oraz bardzo duży |  |
|  | Funkcja „stazy” |  |
|  | POMIAR SATURACJI Algorytmem Massimo, Nelcor lub równoważnym oraz pomiar pletyzmografii. |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe |  |
|  | W komplecie: Czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych powyżej 50 kg – elastyczny, nie powodujący ucisku – 1 szt. Czujnik do pomiaru SpO2 na palec dla dorosłych poniżej 50 kg – elastyczny, nie powodujący ucisku – 1 szt. Czujnik do pomiaru SpO2 dla dorosłych na ucho – elastyczny nie powodujący ucisku, z przewodem połączeniowym - 1 szt. |  |
|  | Zakres pomiarowy minimum 70- 100 % z dokładnością +/- 3 % |  |
|  | W zestawie jeden komplet umożliwiający uporządkowanie kabli i przewodów znajdujących się przy kardiomonitorach. |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny – przeznaczony do rejestracji odczytów numerycznych wszystkich aktywnych pomiarów parametrów oraz krzywych dynamicznych. W zestawie 10 rolek papieru termicznego na kardiomonitor. |  |
|  | Podstawa jezdna - rolkowa do kardiomonitora – 1 szt. |  |
|  | Zintegrowany z kolumną podstawy jezdnej koszyk z przegródkami na akcesoria kardiomonitora. |  |
|  | Konstrukcja kardiomonitora i podstawy jezdnej zapewniająca błyskawiczny, bez użycia narzędzi, montaż kardiomonitora na kolumnie podstawy jezdnej i demontaż z kolumny podstawy jezdnej. |  |
|  | Bezpieczne i stabilne zamocowanie kardiomonitora na podstawie jezdnej. |  |
|  | Blokada co najmniej 2-óch kółek jezdnych, uniemożliwiających jazdę podstawy |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 41 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 42 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 43 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 44 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

PAKIET Nr 4 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat EKG 12-kanałowy z ekranem LCD na wózku - 1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klawiatura alfanumeryczna |  |
| 2 | Praca w trybie auto lub ręcznym |  |
| 3 | Automatyczna analiza i interpretacja |  |
| 4 | Automatyczne wykrywanie początków i końców załamków P, QRS, T |  |
| 5 | Pomiar czasów trwania P i QRS |  |
| 6 | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T |  |
| 7 | Obliczenie HR, Q-Tc |  |
| 8 | Pomiar amplitud wszystkich załamków oraz poziomu i nachylenia odcinka. St, |  |
| 9 | Obliczenie osi elektrycznych załamków P-QRS-T |  |
| 10 | Opis słowny załamków P-QRS-T (interpretacja) |  |
| 11 | Wydruk w trybie 3, 6 ,12 kanałów |  |
| 12 | Obsługa przez panel dotykowy oraz klawiaturę |  |
| 13 | Detekcja stymulatora serca |  |
| 14 | Wyświetlacz graficzny powyżej 7'' z prezentacją 3,6,12 odprowadzeń EKG |  |
| 15 | Szerokość papieru : 112mm (±2mm) |  |
| 16 | Pamięć wewnętrzna min 300 badań |  |
| 17 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
| 18 | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego |  |
| 19 | Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standartowych lub odprowadzenia Cabrera |  |
| 20 | Komunikacja : RS232, USB |  |
| 21 | Czułość: 2,5 / 5 /10 / 20mm/mv. |  |
| 22 | Prędkość zapisu: 2,5 10/ 25/ 50mm/s |  |
| 23 | Współpraca z przystawką SPIRO |  |
| 24 | Przystawka spiro z 5 kpl ustników jednorazowych |  |
| 25 | Papier w rolce w ilości 20szt |  |
| 26 | Kabel pacjenta EKG – 3szt |  |
| 27 | Elektrody przyssawkowe – 3kpl |  |
| 28 | Elektrody kończynowe klipsowe – 3kpl |  |
| 29 | Kabel zasilający |  |
| 30 | Wózek pod aparat EKG z pojemnikiem na akcesoria |  |
| 31 | Żel przewodzący do badań EKG – 5szt |  |
| 32 | Sygnalizacja złego podłączenia elektrody dla każdego kanału |  |
| 33 | Ciągły pomiar akcji serca z prezentacją na ekranie |  |
| 34 | Elektrody przedsercowe blaszkowe dla dorosłych-2kpl |  |
| 35 | Łącznik do elektrod jednorazowych -2 kpl |  |
| 36 | Możliwość przesyłania zapisów badania wraz z opisem poprzez e-mail bezpośrednio z aparatu |  |
| 37 | Komunikacja z siecią LAN/Internet bezprzewodowo (WIFI) oraz przewodowo (ETHERNET) |  |
| 38 | Odbiór zleceń w standardzie HL7 na wykonywanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania wysłanie zaakceptowanego badania do systemu zlecającego. |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 39 | Instrukcja obsługi oraz techniczna w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 40 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 41 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 42 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

PAKIET Nr 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inhalator ultradźwiękowy -  3 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Inhalator ultradźwiękowy |  |
| 2. | Zamknięty system nawilżania gwarantujący bezpieczeństwo higieniczne |  |
| 3. | Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml |  |
| 4. | Czujnik poziomu cieczy pośredniej |  |
| 5. | Wibroaerozol - wbudowany moduł pulsacji aerozolu umożliwiający leczenie zatok |  |
| 6. | Termoaerozol - podgrzany aerozol, który podnosi komfort inhalacji i zapobiega wyziębieniu płuc, temperatura termoaerozolu: max. 37°C |  |
| 7. | Programowanie zabiegu inhalacji |  |
| 8. | Układ czasowy - odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wyłączenie inhalatora po zakończonym zabiegu |  |
| 9. | Przejrzysty panel sterujący |  |
| 10. | Praca urządzenia ciągła i bezgłośna, częstotliwość pracy: 2,7 ± 0,1 MHz |  |
| 11. | Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz |  |
| 12. | Maksymalny pobór mocy: 75 VA |  |
| 13. | Wydajność nawiewu: 0 ÷ 20 l / min |  |
| 14. | Ciężar urządzenia : max. 7 kg |  |
|  | AKCESORIA |  |
| 15. | Kompletny zestaw inhalacyjny dla dorosłych zalecany do użytku przez jednego pacjenta przez okres terapii, nie wymagający dezynfekcji i sterylizacji kompatybilny z oferowanym urządzeniem – 10 zestawów |  |
| 16. | Wykonawca oświadcza, że oferowany w poz. 15 zestaw inhalacyjny może być bezpiecznie użytkowany przez jednego pacjenta przez okres terapii, bez konieczności dezynfekcji i sterylizacji. |  |
| 17. | Naczynie jednorazowe na lek kompatybilne z oferowanym urządzeniem – 20 szt. |  |
| 18. | Ustniki jednorazowe – 20 szt. |  |
| 19. | Kompletny zestaw wielorazowego użytku przeznaczony dla dorosłych, kompatybilny z oferowanym urządzeniem – 2 zestawy. |  |
| 20. | Wózek przystosowany do przewożenia oferowanego inhalatora, z możliwością blokady kółek. |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 22 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 23 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 24 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny |  |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

PAKIET Nr 6 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Respirator stacjonarny - 1 sztuka

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy |  |
| 2 | Oznaczenie znakiem CE |  |
| 3 | Parametry ogólne |  |
| 4 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej |  |
| 5 | Respirator dla dzieci i dorosłych |  |
| 6 | Wyposażony w wózek jezdny |  |
| 7 | Przystosowany do zainstalowania na kolumnie IT |  |
| 8 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar |  |
| 9 | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. |  |
| 10 | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz |  |
| 11 | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia |  |
| 12 | Tryby wentylacji |  |
| 13 | CMV, CMVAssist |  |
| 14 | SIMV |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy o PSV |  |
| 16 | PEEP/CPAP |  |
| 17 | Oddech na dwóch poziomach ciśnienia typu BiLevel, DuoPAP, BIPAP |  |
| 18 | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) |  |
| 19 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy o automatyczne nastawianie czasu niskiego ciśnienia przy APRV |  |
| 22 | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV minimum w trybach CPAP, CPAP/PS i CMV i A/CMV |  |
| 23 | Ręczne przedłużenie fazy wdechu |  |
| 24 | Ręczne przedłużenie fazy wydechu |  |
| 25 | Automatyczne westchnienia |  |
| 26 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV lub PPS lub IntelliventASV |  |
| 27 | a/możliwość rozbudowy o tryb automatycznego dostosowania poziomu O2, PEEP i wspomagania ciśnieniowego na podstawie zmierzonych danych Spo2 i CO2 lub b/możliwość rozbudowy o tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnieniowego na podstawie pomiarów częstości, objętości i CO2 Wykonawca podaje, który rodzaj rozbudowy umożliwia zaoferowane urządzenie – możliwość rozbudowy a lub b. |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o wentylację z docelową objętością minutową typu MMV, ASV |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o automatyczną kompensację oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej |  |
| 30 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów |  |
| 31 | Parametry Regulowane |  |
| 32 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV 5- 100 1/min (podać) |  |
| 33 | Objętość pojedynczego oddechu od 20 do 2000 ml (podać) |  |
| 34 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie 5 do 95 cmH2O (podać) |  |
| 35 | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie 0 do 90 cmH2O (podać) |  |
| 36 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP od 0 do 50 cmH2O (podać) |  |
| 37 | Regulowany czas wdechu przy VCV od 0,1 do 10,0 sek (podać) |  |
| 38 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % (elektroniczny mieszalnik gazów) |  |
| 39 | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: zakres czułości triggera 0,2 l/min –15 L/min (podać) |  |
| 40 | Wyzwalacz oddechowy z kompensacją i adaptacją przecieków |  |
| 41 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych 5-70% szczytowego przepływu wdechowego |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |
| 42 | Rzeczywista częstość oddychania |  |
| 43 | Częstość oddechów spontanicznych |  |
| 44 | Częstość oddechów wymuszonych |  |
| 45 | Objętość pojedynczego oddechu |  |
| 46 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV |  |
| 47 | Wartość wentylacji minutowej przecieku |  |
| 48 | Ciśnienie PEEP |  |
| 49 | Szczytowe ciśnienie wdechowe |  |
| 50 | Ciśnienie średnie |  |
| 51 | Ciśnienie fazy Plateau |  |
| 52 | Ciśnienie AutoPEEP |  |
| 53 | Ciśnienie na poziomie tchawicy |  |
| 54 | Objętość ,,pułapki powietrznej’’ przy AutoPEEP |  |
| 55 | Ciśnienie zaklinowania P0,1 |  |
| 56 | Maksymalny wysiłek wdechowy NIF |  |
| 57 | Podatność i oporność dynamiczna płuc |  |
| 58 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  |
| 59 | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o kalkulację wentylacji przestrzeni martwej Vds i produkcji dwutlenku węgla VCO2 |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |
| 61 | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca) krzywych oddechowych |  |
| 62 | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca ) pętli oddechowej |  |
| 63 | Prezentacja na kolorowym minimum 15 calowym dotykowym ekranie respiratora (pojedyncza matryca): trendów wybranych mierzonych parametrów graficznych i tabelarycznych z minimum 5 dni |  |
| 64 | Graficzna prezentacja obrazu płuc pacjenta z możliwością kalibracji i zapamiętania obrazu odniesienia |  |
| 65 | Alarmy |  |
| 66 | Kategorie alarmów według ważności |  |
| 67 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |  |
| 68 | Braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 69 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających |  |
| 70 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |  |
| 71 | Całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej |  |
| 72 | Za wysokiej objętości oddechowej TV |  |
| 73 | Za wysokiej częstości oddechów |  |
| 74 | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |  |
| 75 | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku |  |
| 76 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej |  |
|  | Inne wymagania |  |
| 77 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać) |  |
| 78 | Instrukcja Obsługi wyświetlana na ekranie respiratora |  |
| 79 | Wprowadzenie do pamięci respiratora wybranego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów |  |
| 80 | Uchwyt do mocowania respiratora na wózku do łóżka pacjenta |  |
| 81 | Funkcja manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne, bezpośrednie i jednoczesne zwiększanie ciśnienia szczytowego i PEEP. |  |
| 82 | W komplecie 30 kompletów jednorazowych układów oddechowych z filtrem dla dorosłych do HME |  |
| 83 | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 84 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 85 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 86 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 87 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

PAKIET Nr 7 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 zestaw

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | MODUŁ ICP umożliwiający bezpośrednie podłączenie przetwornika ICP czujnika do systemu monitorowania pacjenta – 1 szt. |  |
| 2 | Przycisk zerowania czujnika. |  |
| 3 | Sygnalizacja stanu pracy urządzenia odpowiednia dla autotestu, gotowości oraz błędu modułu. |  |
| 4 | Zakres sygnału wyjściowego -50 do 250 mm Hg |  |
| 5 | Dokładność sygnału wyjściowego (bez przetwornika, łącznie z przedłużaczem i kablem monitora pacjenta) +/- 1,0 mm Hg w zakresie ciśnienia -50 mm Hg do 50 mm Hg i +/-2% powyżej zakresu ciśnienia od 50 mm Hg do 250 mm Hg. |  |
| 6 | Czułość sygnału wyjściowego 5 μV/V/mm Hg |  |
| 7 | Napięcie wzbudzenia przetwornika 3,5 do 6,5 V prądu stałego |  |
| 8 | Kabel interfejsu monitora pacjenta (12-stykowy) – 1 szt. (kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami IntelliVue) |  |
| 9 | Zestaw sterylny zapewniający pomiar podtwardówkowy lub śródmiąższowy – 1 szt. |  |
| 10 | Zestaw do dostępu śródczaszkowego jednorazowego użytku STERYLNY – 1 kpl. Akcesoria wchodzące w skład zestawu: 1. Elementy preparacyjne - maszynka do golenia, gaziki nasączone Jonopowidonem, tampony gazowe, kieliszek na leki. 2. Przygotowanie dostępu śródczaszkowego - linijka, marker, serweta z okienkiem i barierą, serweta absorpcyjna. 3. Dostęp śródczaszkowy - ksylokaina, chlorek sodu, strzykawka, igła 18, igła 25, igła kręgosłupowa, igła dokomorowa, skalpel 11, skalpel 15, retraktor tępy, wiertarka z rączką, wiertlo 2,7, wiertło 5,8, klucz imbusowy, wosk kostny, kleszczyki naczyniowe zakrzywione, probówka na posiew z zakrętką. 4. Zamknięcie - szew jedwabny, szew nylonowy, imadło do igieł ząbkowane, kleszczyki Adsona, kleszczyki Adsona ząbkowane, nożyczki do szwów. |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 12 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 13 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 14 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

PAKIET Nr 8 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Videolaryngoskop - 2 sztuki

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 cala |  |
| 2 | Wyświetlacz LCD obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min. 45 stopni |  |
| 3 | Kamera CMOS |  |
| 4 | Źródło światła : LED |  |
| 5 | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii |  |
| 6 | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. |  |
| 7 | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii |  |
| 8 | Waga urządzenia nie większa niż 250g |  |
| 9 | Ochrona przed wnikaniem wody min. IPx7 |  |
| 10 | Jednorazowa sterylna , wykonana z polimeru optycznego łyżka do videolaryngoskopu , o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarze nr 3- 50 sztuk |  |
| 11 | Jednorazowa sterylna , wykonana z polimeru optycznego łyżka do videolaryngoskopu , o grubości nie większej niż 12 mm w miejscu połączenia z videolaryngoskopem, kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarze nr 4 - 50 sztuk |  |
| 12 | Bateria litowa 3,6 V kompatybilna z videolaryngoskopem o czasie działania 250 min. w ilości 4 sztuki. |  |
| 13 | Gotowy do użytku po włączeniu zasilania |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 15 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 16 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 17 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

PAKIET Nr 9 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Optyki laryngologiczne - 1 kpl.

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaje optyk oraz wymiary: Optyka tele-laryngoskopowa , kat patrzenia optyki 90 st, długość 15 cm średnica 10 mm, dodatkowo powiększenie co najmniej 4 x regulowane pierścieniem Optyka tele- laryngoskopowa , kąt patrzenia 70 st.,długość 18 mm, średnica 4 mm. Optyka laryngoskopowa, kąt patrzenia70 st., , długość 14 cm, średnica owalna o rozmiarze 7,2 mm x 9,3 mm |  |
| 2 | Wyposażenie kompletu optyk: Koszyk druciany do mycia i sterylizacji 2 szt Środek do czyszczenia soczewek i powierzchni optycznych endoskopów, 3 tuby min 5 g. Szczoteczka do czyszczenia o średnicy min. 2,5 mm, i dł. min 35 cm Szczoteczka do czyszczenia branszy instrumentów 3 szt Olej do instrumentów, w butelce o pojemności min 50 ml 1 szt. |  |
| 3 | Parametry ogólne wymagane do wszystkich rodzajów optyk: Każda optyka wyposażona jest w system soczewek wałeczkowatych oraz posiada okular wyposażony w szkiełko szafirowe odporne na zarysowania . Optyki muszą posiadać przyłącze światłowodu zintegrowane w uchwycie optyki. Na powierzchni optyki wygrawerowana informacja słowna potwierdzającą autoklawowalność, oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym. Na obudowie optyki musi znajdować się informacja w postaci cyfrowej lub graficznej o średnicy kompatybilnego światłowodu. |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 5 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 6 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 43 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

PAKIET Nr 10 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ssak elektryczny z wyposażeniem - 2 sztuki

Producent ………………………………………..

Model ……………………………………………

Typ ……………………………………….

Rok produkcji:  2016

| Lp. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE – opis * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szybkość zasysania powietrza >19 l/min |  |
| 2 | Zakres regulacji podciśnienia do –0,85bar (-0,085Mpa) |  |
| 3 | Waga: max 5 kg |  |
| 4 | Naczynia wykonane z poliwęglanu o poj. 1L: 2 szt. – słój ssący 2 szt. – słój przelewowy z zaworem zabezpieczającym i filtrem z wymienialnymi wkładam kompatybilne z wkładami serres |  |
| 5 | Przewód ssący silikonowy Ø7 1,5m – 1 szt. |  |
| 6 | Zapasowe wkłady filtracyjne – 1 op. /20 szt. |  |
| 7 | Zasilanie 230V/50Hz |  |
| 8 | Klasa izolacji: I |  |
| 9 | Wymiary: 260 x 360 x 350 mm (+/20 mm) |  |
| 10 | Podstawa jezdna na 4 kółkach |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia |  |
| 12 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia oraz szkolenie z obsługi technicznej urządzenia w zakresie diagnostyki i konserwacji |  |
| 13 | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. Należy podać wymaganą przez producenta urządzenia częstotliwość dokonywania przeglądów technicznych |  |
| 14 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski lub umowa z autoryzowanym serwisem o świadczeniu usług - należy wskazać siedzibę, nazwę, kontakt telefoniczny | Wypełnić Nazwa/Adres: …………………………………………………………… …………………………………………………………… telefon: ……………………………………... Fax: ………………………….…………… Osoba do kontaktu: ……………………………….. ………………………………………… |

*  wypełnia wykonawca

.................................................................

Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............… Fax ……………….....................……………………...

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## PAKIET Nr  1 – Kardiomonitor – 3 sztuki

Cena za 1 sztukę bez podatku VAT………………...……………………..………….............zł

podatek VAT ………% ……………………………….………………………….……...............zł

Cena ofertowa  za 1 szt. z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Cena ofertowa  za 3 szt. z podatkiem VAT  .………………..……………………....................………… zł

Koszt instalacji, serwisowania (naprawy, przeglądów, konserwacji itp.) i szkolenia brutto za 3 szt. …………………zł

RAZEM CENA OFERTY …………………………………………………………………………..zł

Słownie ………………………………………………………………………………………………zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

Zamawiający wymaga od Wykonawców wykazania podziału kosztów przy składaniu oferty. Wykonawcy zobowiązani są podać oddzielnie koszt urządzenia i oddzielnie koszt instalacji, szkolenia, serwisowania. Brak podziału kosztów lub zawarcie kosztów szkolenia, instalacji, serwisowania w cenie urządzenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty- ( dot. pakietu nr 1)

PAKIET Nr  2 – Kardiomonitor – 1 sztuka

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr  3  – Kardiomonitor – 1 sztuka

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 4 –  Aparat EKG 12-kanałowy z ekranem LCD na wózku - 1 sztuka

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 5 –  Inhalator ultradźwiękowy -  3 sztuki

Cena za 1 szt bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

Cena ofertowa  za 1 szt. z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Cena ofertowa  za 3 szt. z podatkiem VAT  .………………..……………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 6 –  Respirator stacjonarny - 1 sztuka

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 7 –  Sprzęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego - 1 zestaw

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 8 –  Videolaryngoskop - 2 sztuki

Cena za 1 szt bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

Cena ofertowa  za 1 szt. z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Cena ofertowa  za 2 szt. z podatkiem VAT  .………………..……………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 9 –  Optyki laryngologiczne - 1 kpl.

Cena bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Cena ofertowa  za  szt. z podatkiem VAT  .………………..……………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

## PAKIET Nr 10 –  Ssak elektryczny z wyposażeniem - 2 sztuki

Cena za 1 szt bez podatku VAT  ………………...……………….……..……..….................  zł

podatek VAT ………% …………………….………….……………….……............... zł

Cena ofertowa  za 1 szt. z podatkiem VAT ….……………………………………....................………… zł

Cena ofertowa  za 2 szt. z podatkiem VAT  .………………..……………………....................………… zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

OKRES GWARANCJI ……………miesięcy

- Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w zakresie ………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że z pełną starannością zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków niniejszego zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ 2016 roku

__________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* w przypadku powierzenia części realizacji zamówienia podwykonawcy należy podać dane podwykonawcy.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 12 do SIWZ

# Oświadczenie

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 44 w powiązaniu z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- spełniamy warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej;

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 13 do SIWZ

# Oświadczenie

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.

- oświadczamy, że nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania;

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 14 do SIWZ

# Oświadczenie

My, niżej podpisani

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Oświadczamy, iż należymy / nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty :

1)………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………

______________, dnia ____________2016 r.

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej